TPMDC-E

SF6密度继电器校验仪

使

用

说

明

书

扬州拓普电气科技有限公司

前 言

SF6密度继电器校验的必要性

SF6开关是电力系统中已经被广泛的应用的电器。而其的可靠运行也成为电力系统稳定供电的重要保障之一。SF6密度继电器是在安装在SF6开关上用来监测SF6气体密度变化的唯一手段。因此SF6密度继电器的好坏直接关系着开关是否能够正常运行。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定要定期对SF6密度继电器进行校验。

原文：各SF6电气开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。

——《电力设备预防性试验规程》

# 一、仪器概述

TPMDC-E型SF6密度继电器校验仪是一种智能化全自动SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用微机技术，能对各种SF6密度继电器进行校验，以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器，也为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

在封闭容器中，一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。为了能够统一，习惯上常把20℃时SF6气体压力作为标度值。在现场校验时，在不同的环境温度下，测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值，从而判断SF6密度继电器的性能。TPMDC-E型SF6密度继电器校验仪对这个过程是自动完成的，既准确，又灵活方便。本仪器除可对SF6密度继电器校验外，还具有对压力表、密度表进行校验和仪器自校的功能，这样不仅可以一机多用，还免除了仪器送检和返厂校验的难题。

# 二、主要功能及特点

1、本校验仪采用高速单片机为核心的测控系统，自动化程度高、重复性好、可靠性高。

2、仪器可以测试相对和绝对压力两种继电器。

3、仪器采用进口彩色大屏幕液晶，人性化界面操作方便简单（8寸800*600真彩屏）。

4、仪器在自动采集温度下对SF6密度继电器进行校验。

5、仪器有数据存储功能（可存储40组数据）并具有掉电数据保护功能，方便以后对测量数据的查询。

6、仪器可通过USB接口将测试数据上传PC机，自动生成专用测试数据表格。

7、仪器可对常温压力表和密度表进行校验，并报表式打印测试结果。

8、仪器管路全部采用快速接头，连接方便。

9、仪器内部具有时钟功能，也可在线对时钟进行修正。

10、仪器具有校验功能，以确保仪器的精度校验。

11、仪器采用高精度压力传感器和先进的压力控制元件。

12、仪器配有多种开关过滤接头，操作使用方便。

13、仪器具有继电器触点带电测试（采集信号时无需断掉二次电源220V）和不带电测试功能，触点不带电时由内部提供DC24V电源，选择DC24V时可保证触电在有油膜的情况下信号可靠采集。

# 三、主要技术参数

1、测量方式：自动测量

2、工作电源：AC220V±10% 50Hz/内置电池

3、测量精度：0.25级

4、显示方式：8寸800*600真彩液晶显示

5、测量范围：0～0.9Mpa

6、压力显示分辨率：0.0001 Mpa

7、测量压力类型：jiu对压力和相对压力

8、测量触点电压：DC24V

9、温度采集方式：自动

10、仪器使用温度：-30～60℃（推荐使用温度 5～50℃）

11、存储容量：40组

12、通讯接口：USB

13、输入方式：触摸

14、打印方式：针式打印

15、温度范围：-50℃～125℃  分辨率0.1℃

16、仪器重量： 6.0Kg

17、主机外形尺寸：长440mm×宽300mm×高200mm

附件箱外形尺寸：长380mm×宽350mm×高150mm

四、操作方法

4.1准备工作

1、连接方法：

A、打开仪器箱盖，取出附件包里的测试管路和线路，依次连接仪器电源AC220V、充气管路，测试管路、排气管路，信号采集线等。

（气路部分必须连接好后方可开机）

注：被测继电器没有带电时接“不带电信号采集接口”

2、信号采集线的连接方法：

不带电信号采集线的连接方法：

注：本仪器最多可以同时测量5组触点的继电器，可以根据被测继电器的触点数量及名称对应接入，并在测试菜单中设置相应触点的压力值。

3、将被校SF6密度继电器、待校验压力表或密度表和仪器的测试接口连接，检查确认各部连接正确，再打开仪器电源进入测量界面。（需采用外接交流220V为仪器供电）。

| 密度继电器 | 压力校准 | 时间设置 |
| --- | --- | --- |
| 密度表 | 历史数据 | 放气 |
| 压力表 | 省电设置 |  |

# 4.2 SF6密度继电器校验

（1）进入密度继电器校验功能，仪器会提示您压力类型、环境温度、采集次数、继电器编号、密度继电器等，按要求输入进入下一菜单。

| 确定 | SF6密度继电器校验仪 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| 压力类型 | 环境温度 |
| 相对压力 | 绝对压力 | 10.8℃ |
| 采集次数 | 继电器编号 |
| 1次 2次 3次 | 0000000000 |
| 密度继电器（压力单位：Mpa） |
| 额定 压力： | 0.0000 | 超压 压力： | 0.0000 |
| 报警1压力： | 0.0000 | 报警2压力： | 0.0000 |
| 闭锁1压力： | 0.0000 | 闭锁2压力： | 0.0000 |

（2）仪器正在测量中

| 确定 | SF6密度继电器校验仪 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| 压力类型 | 环境温度 |
| 相对压力 | 绝对压力 | 10.8℃ |
| 采集次数 | 继电器编号 |
| 1次 2次 3次 | 0000000000 |
| 密度继电器（压力单位：Mpa） |
| 额定 压力： | 0.0000 | 超压 压力： | 0.2120 |
| 报警1压力： | 0.3400 | 报警2压力： | 0.2000 |
| 闭锁1压力： | 0.2300 | 闭锁2压力： | 0.4000 |

（3）测量完毕后弹出测试值菜单，按相应键再进入下一步操作：

| 保存 | 校验数据 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| 编号： 0000000000 | 相对压力 | 额定：0.1000Mp |
| 报警1 设定值 | P 上切换 | P20 上切换 | P 下切换 | P20 下切换 |
| 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平均 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 误差 | -0.1000 | -0.1000 |
| 上页 打印 下页 |

（4）测试报告：

SF6密度继电器测试报告

测试时间：2012年04月01日 12:42:35

当前温度：        11.1℃

仪表编号：      00000001

压力类型：        相对

检 验 员：        001

单    位：        Mpa

| 额定设定值 | 0．600 |
| --- | --- |
| 闭锁1 设 定 值1 | P 上切 | P20 上切 | P 下切 | P20 下切 |
| 0．000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平 均 值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 误 差 值 | * | * | * | 0.0000 |
| 报警1 设 定 值1 | P 上切 | P20 上切 | P 下切 | P20 下切 |
| 0．000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平 均 值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 误 差 值 | * | * | * | 0.0000 |

结论：

4.3 SF6密度表校验

在主菜单中选择进入密度表校验功能

1、先将被校密度表正确的连接到测试回路。 输入“P20设定”值，按确定进行测试。

| 密度表校验 |
| --- |
| 环境温度 11.1℃ | P20设定 0.0000Mp |
| P测试值 0.0000Mp | P20测试值 0.0000Mp |
| 返回 确定 |

2、充气过程结束后，点击所需数据进行调节，完毕后按“确定”输入“P设定”值进行下一值测试，或者按“确定”、“返回”退出测试。  4.4 压力表校验

在主菜单中选择进入压力表校验功能

1、先将被校压力表正确连接到测试回路。 输入“P设定”值，按确定进行测试。

| 压力表校验 |
| --- |
| 环境温度 11.1℃ | P设定值1 0.0000Mp |
| P测试值（压力单位：Mpa） 0.0000Mp |

2、充气过程结束后，按“确定”键进行调节，完毕后按“P设定值1”设置进行下一值测试，按“确定”进行测试或者按“返回”退出测试。

3、排气完毕后按“返回”退出测试。

4.5 历史数据

进入历史数据查询功能后。信息是按时间顺序排列的，选中想查看的信息按“确定”即可查看完整的测试报告，按删除键后按确定键即可删除所选择数据。

|  | 历史数据 |  |
| --- | --- | --- |
| 编号： | 时间： |
| 0000000000 | 2012-04-01 09：31：20 |

4.6时间设置

| 年： | 2012 | ▲ ▼ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月： | 04 | ▲ ▼ |  |
| 日： | 01 | ▲ ▼ |  |
| 时： | 13 | ▲ ▼ |  |
| 分： | 53 | ▲ ▼ |  |
| 秒： | 07 | ▲ ▼ |  |

时间设置界面中，按“▲”“▼”设置时间值，按“确定”键保存并退出，按“返回”键退出。

4.7省电设置

| 显示屏背光亮度： |
| --- |
| 4等级 | ▲ ▼ |  |
| 显示屏背光延时： |
| 10分钟 | ▲ ▼ |  |

按“▲”“▼”设置参数值，屏北光亮度最小值0等级，最高值7等级。屏背光延时值最小值0分钟，最大值30分钟。“确定”键保存，“返回”键退出。

五、注意事项

5.1 当被校密度继电器所处环境温度与校验仪温度有差异时，要让两者处于同处一地，温度相同，保证校验精度。

5.2 本仪器属于精密仪器，在使用、运输过程中应避免强烈震动。

5.3 本仪器自校功能的设计是为了便于中试人员或使用单位专业调校人员使用，如非专业人员使用此功能会影响仪器的精度。

5.4 本仪器属于精密仪器（禁油）。

5.5 严禁使用带有杂质的气源。

5.6 测试管路中严禁进入油污。

5.7 校验气路中带有油颗粒的表计。

六、标准配置

| 主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 电源线 | 1根 |
| 打印纸 | 2卷 |
| 合格证、保修卡 | 1份 |
| 仪器使用说明书 | 1份 |
| 快速插拔管路 | 2根 |
| 信号采集线 | 1根 |
| 转换接头 | 1套 |
| 充气连接杆 | 1套 |

七、售后服务

本公司对产品实行三包。凡用户在遵守使用原则的情况下，确因制造质量所引起不能正常工作，公司负责包修、包换、包退。

1、产品的保修期为壹年。凡在保修期内出现问题，公司负责维修。

2、用户可随时将仪器的使用情况或意见告知本公司。

扬州拓普电气科技有限公司

地址：江苏省宝应县国泰路2号

电话：0514-88988010

传真：0514-88985869

邮箱：yztpdq@yztpdq.com

网址：www.yztpdq.com

# Text boxes

返回

确定

上页

确定

返回

下页

清空

返回

删除

返回

确定

测量…